# Omnicell

Omnicell是一家做智能药柜的公司，美国医院的医护人员通过智能药柜给病人发放药品，实现药品安全可控的发放和管理。

Omnicell智能药柜系统的软件产品叫ColorTouch，ColorTouch 使用C++ 的MFC UI做前端，C#做后端服务，数据库使用SQL Server的桌面应用系统，运行在智能药柜的windows操作系统上面，我们称为设备端软件，同时由于医院会有几百上千台这样的智能药柜，所以还有一个Server端的软件系统OmniCenter负责统一的设备/药品/用户等等的管理。

Omnicell正在进行新一代产品的研发，并已经在第一个客户的现场安装和运行，Alto + OmniSphere。

## MedChill (2024.7 - 2026.6):

### 项目介绍

MedChill是Omnicell下一代智能药品冰箱产品，它跟Omnicell的智能药柜集成，医护人员通过操作智能药柜可以自动化操作MedChill冰箱，该产品内部安装带锁的抽屉，与智能药柜的workflow无缝集成，实现冷藏药品的安全可控的管理。这是一个包括机械，电气，软件，产品，生产的全生命周期的研发项目。

### 我的角色和职责

我在这个项目中是软件团队的负责人，负责跨功能，跨时区团队的沟通和协作，保障软件功能按照各个里程碑按时保质量的交付。同时，我还作为软件团队的架构师和技术负责人，制定软件架构，评审软件设计，软硬件接口定义。

### 技术难点

ColorTouch要实现对MedChill这种新硬件的集成和管理，首先要能够识别出这个新的设备类型，并对新的设备进行正确的编址和注册，然后对智能药柜上几十个UI workflow进行扩展，使这些workflow能够正确操作MedChill中的抽屉和bin。

作为软件架构师，我先制定了整体的软件设计架构，确认新硬件的地址方案，打通软件和硬件的通讯，使得ColorTouch能够正确地添加，删除，挪动和替换硬件的MedChill抽屉。然后再跟产品经理一起，识别到具体需要应用的UI workflow scope，然后每个workflow进行实现，验证和交付，并且以Sprint为单位向产品经理和senior leadership进行汇报。

### 详细架构设计

#### 整体架构设计

CT-ColorTouch 保持使用旧式 G4 address：Zone + Location/Bin 地址；HAL采用SysId+NodeAddress的地址格式；HardwareService 在本地维护并执行 G4 地址 ↔ HAL SysId + NodeAddress 的转换。

ColorTouch/G4 address:  zone + location/bin byte

|

v

HardwareService: G4 address <-> HAL address conversion

|

v

HAL address: SysId, 3-byte nodeAddress

|

v

Starbus:         device command

#### CT-ColorTouch中地址的构成

#### HAL中地址的构成

SysId 是“拓扑地址”，SysId = cabinet/cell/zone + 物理端口（drawer slot）

SysId 是 uint，即 4 字节。高位第一个字节编码为：

Cabinet × 10 + ZoneCode

ZoneCode = 3 × (Cell - 1) + Zone

例如 Cabinet 2、Cell 2、Zone 3：

ZoneCode = 3 × (2 - 1) + 3 = 6

首字节  = 2 × 10 + 6 = 26

SysId   = 0x1A000000   （zone 根位置）

drawer 在该 zone 的第 1 个端口，则：

SysId = 0x1A010000

普通Drawer的SysId的字节布局可理解为[Cabinet+ZoneCode][Drawer/Port][0][0]，

后面的字节还可被子设备或特定设备类型使用；bin 通常不再生成一个新的 SysId，而是复用 drawer SysId，并通过独立的3字节 NodeAddress 区分具体 bin。

Location = SysId + NodeAddress

- SysId：定位到哪一个主硬件/拓扑节点，例如哪一个 drawer。

- NodeAddress：定位该主硬件内部的子节点，例如哪个 bin、drawer latch、LED、CSD dispenser。

例如一个 36-bin drawer：

SysId       = 0x1A010000  → Cabinet/Zone 中第 1 个 drawer

NodeAddress = [0, 0, 0]   → drawer 本体

NodeAddress = [1, 1, 1]   → bin 1（示例）

NodeAddress = [1, 2, 1]   → bin 2（示例）

MedChill Drawer的SysId

#### HardwareService双向地址转换的设计

每一种类型的抽屉都有一个BaseAddress，这个是根据抽屉的安装位置制定的规则。每个抽屉在安装的时候会从ColorTouch到硬件：发送Command给硬件的时候会传给ColorTouch的地址，而硬件真正认识的地址是SysId，所以有一个Hardware Abstract Layer会把ColorTouch的地址转换成硬件能够识别的唯一SysId。

我想确认一个软件架构，在当前folder下面的三个repository中查找答案，CT-ColorTouch，CT-Service-HardwareService， HAL-Cabinet，其中HAL-Cabinet负责扫描机器端口，来查找有哪些硬件，然后给每个硬件生成SysId，随后把这个硬件SysId通过CT-Service-HardwareService传送给CT-ColorTouch，并在CT-Service-HardwareService中完成从SysId到CT-ColorTouch的地址的转换，在CT-ColorTouch中会给每个drawer，bin设置地址，然后将来CT-ColorTouch中进行设备操作的时候，发送给CT-Service-HardwareService，然后再发给HAL-Cabinet进行硬件的操作。帮我确认这个软件架构，明确SysId是怎么生成的？再明确系统是怎么映射到CT-ColorTouch的drawer或者bin的地址的？

结论：你的总体方向正确，但有一个关键修正：**SysId 不会作为地址“传给 CT-ColorTouch”供其使用。**

硬件端口拓扑

↓ 扫描、按端口推导 SysId

HAL-Cabinet

↓ 扫描结果 / HAL API（同进程库调用）

CT-Service-HardwareService

├─ 保存并加载 G4 地址映射（omni.cfg）

└─ 将 CT 命令转换为 SysId + NodeAddress

↓ HTTP: /api/Hardware/ProcessCommand

CT-ColorTouch（只发送 G4 Zone + Bin/Location）

### SysId 如何生成

SysId 是“拓扑地址”：

- Zone SysId：(cabinet * 10 + 3 * (cell - 1) + zone) << 24。也就是最高字节编码 cabinet 与 zone。HAL-Cabinet/Omnicell.HAL.Cabinet.Core/Locations/ZoneLocation.cs:71

- 子设备（包括 drawer）SysId：在父节点 SysId 上加 slot/port × 0x00010000。HAL-Cabinet/Omnicell.HAL.Cabinet.Core/Locations/Location.cs:223

- 扫描 switch 的每个物理端口时，HAL 根据父节点与端口号计算 drawer 的位置；若父节点是顶层 switch，则先由端口得到 zone，再由端口得到 drawer slot。

HAL-Cabinet/Omnicell.HAL.Cabinet.G5/Scanning/DrawerScanBehavior.cs:58

因此，一个普通 drawer 的身份本质是：

SysId = cabinet/cell/zone + 物理端口（drawer slot）

例如 zone 的 SysId 为 Z << 24，slot 为 1 的 drawer 是 Z << 24 + 0x00010000。硬件拔插到不同端口，SysId 会随拓扑位置改变；序列号则用于识别“是不是同一个物理drawer”。

HAL的全扫描由 StarbusConfigurationManager.ScanHardware() 发起，扫描 COM 口、递归扫描 switch 端口，并把结果保存为当前 scan。HAL-Cabinet/

Omnicell.HAL.Cabinet.G5/StarbusConfigurationManager.cs:145

### SysId 如何映射到 CT drawer/bin 地址

映射发生在 HardwareService，核心是 DrawerBaseAddressManager 和 omni.cfg，不是 ColorTouch 直接拿 SysId 计算。

- PharmacyDrawerConfig 持久化 Zone、DrawerNumber、SerialNumber、BaseAddress。CT-Service-HardwareService/Omnicell.Hardware.XT/Configurations/

PharmacyDrawerConfig.cs:20

- 服务加载配置时，根据 (G4 Zone, DrawerNumber) 重建 SysId → BaseAddress 表：CT-Service-HardwareService/Omnicell.Hardware.XT/Configurations/

DrawerBaseAddressManager.cs:59

- 扫描发现 Pharmacy drawer 后，服务从 HAL 的 SysId 得到 G4 zone，并为高密度 drawer 分配或复用 BaseAddress；没有旧映射时取第一个可用的 128-byte 对齐地址。CT-Service-HardwareService/Omnicell.Hardware.XT/Configurations/PharmacyDrawerConfigConverter.cs:376

- drawer 移动时，转换器刻意保留原来的 BaseAddress，但更新其新的 SysId/位置关联，序列号用于确保映射对应同一物理设备。CT-Service-HardwareService/

Omnicell.Hardware.XT/Configurations/PharmacyDrawerConfigConverter.cs:114

- 低密度 drawer 不依赖这张持久化表，而是按 zone、slot 和固定布局公式双向推导。CT-Service-HardwareService/Omnicell.Hardware.XT/Configurations/

DrawerBaseAddressManager.cs:163

对 bin 而言，过程是：

CT (Zone, BinByte) → 找到 drawer 的 BaseAddress → 得到 drawer SysId → 算出 bin 序号 → 按 drawer 类型变成 HAL NodeAddress

其中高密度 drawer 的 bin 序号是 BinByte % 128 + 1，低密度是 % 40 + 1；再由 HAL 的 drawer-type bin 表转换为例如 [1, column, row] 的 NodeAddress。

CT-Service-HardwareService/Omnicell.Hardware.XT/Converters/CTAddressToXTAddressConverter.cs:821 HAL-Cabinet/Omnicell.HAL.Cabinet.Core/

AddressHelpers/BinAddressHelper.cs:206

### 操作命令的实际链路

这部分与你的理解一致：

1. CT-ColorTouch 创建 HardwareCommand，其中 DataByte1 = G4 Zone、DataByte2 = drawer/bin location。

2. ColorTouch 调用 HardwareService 的 ProcessCommand API。CT-ColorTouch/CTS/Omnicell.ColorTouch.Client/WebApiClients/HardwareWebApiClient.cs:42

3. HardwareService 的命令适配器将 (Zone, BinByte) 转为 Location(SysId, NodeAddress)。

4. 例如 unlock 调用 commonDeviceService.Unlock(sysId, location.NodeAddress, ...)。CT-Service-HardwareService/Omnicell.Hardware.XT/CommandAdapters/

UnlockPharmacyDrawerOrBinCommandAdapter.cs:73

5. ICommonDeviceService 属于 HAL-Cabinet 层，最终根据 SysId 与 NodeAddress 向实际硬件发送 Starbus 命令。

所以更准确的职责划分是：

- HAL-Cabinet：扫描端口、构建拓扑 SysId、按 (SysId, NodeAddress) 驱动硬件。

- CT-Service-HardwareService：拥有 G4/CT 兼容地址转换与持久化映射。

- CT-ColorTouch：发出旧协议意义上的 Zone + Location/Bin 操作命令；从这三个仓库的 API 看，它不直接消费扫描得到的 SysId。

所以：

- Cabinet：0–13

- Cell：1–3

- Zone：1–3

- ZoneCode：1–9

普通Drawer SysId的字节布局可理解为[Cabinet+ZoneCode][Drawer/Port][0][0]，

后面的字节还可被子设备或特定设备类型使用；bin 通常不再生成一个新的 SysId，而是复用 drawer SysId，并通过独立的3字节 NodeAddress 区分具体 bin。

› SysId和NodeAddress是什么关系？

⚠ Falling back from WebSockets to HTTPS transport. request timed out

• 它们合起来才是一个完整的硬件操作目标：

Location = SysId + NodeAddress

- SysId：定位到哪一个主硬件/拓扑节点，例如哪一个 drawer。

- NodeAddress：定位该主硬件内部的子节点，例如哪个 bin、drawer latch、LED、CSD dispenser。

例如一个 36-bin drawer：

SysId       = 0x1A010000  → Cabinet/Zone 中第 1 个 drawer

NodeAddress = [0, 0, 0]   → drawer 本体

NodeAddress = [1, 1, 1]   → bin 1（示例）

NodeAddress = [1, 2, 1]   → bin 2（示例）

所以，多个 bin 可以共享同一个 SysId，但 NodeAddress 不同。HAL 的 Location 类正是用这两个字段表示位置：HAL-Cabinet/Omnicell.HAL.Cabinet.Core/

Locations/Location.cs:35。

对于普通 drawer：

SysId = zone + drawer port

NodeAddress = [0,0,0]

对于 bin：

SysId = 所属 drawer 的 SysId

NodeAddress = [1,column,row]

column,row 和 bin number 的对应关系由 drawer 类型决定；例如 36-bin、48-bin、24-bin 的物理排列不同，因此 HAL 在 BinAddressHelper 中为每种类型维护映

射表。HAL-Cabinet/Omnicell.HAL.Cabinet.Core/AddressHelpers/BinAddressHelper.cs:29

一句话：SysId 解决“到哪台/哪个 drawer”，NodeAddress 解决“操作它里面的哪个部位”。

› 在ColorTouch这边使用的是Zone + Location/Bin，这里的Location/Bin是从哪里来的

• 我会再沿 ColorTouch 内部创建 HardwareCommand 的调用点核实：这里的 Zone + Location/Bin 到底是业务配置产生，还是由 HardwareService 回填。

• 这里的 Location/Bin 来自 ColorTouch 的旧式业务地址 OMNIADDR，不是 SysId

它本质上是一个 16-bit 地址：

OMNIADDR = (Zone << 8) | Location

虽然类型定义为 long，实际硬件包使用的是两个字节：Data1 为 Zone，Data2 为 Location/Bin。代码直接如此组装：CT-ColorTouch/HC05API/CHC05API.cpp:281

(Data1 << 8) + Data2

来源分两层：

1. drawer 的 Base Address

扫描后，HardwareService 为每个 Pharmacy drawer 维护并写入配置：

[PHARMACY_DRAWERS]

ZONE7_DRAWER1_BASE = 36432

ZONE7_DRAWER1_SN   = ...

BASE 是该 drawer 在 ColorTouch/G4 地址空间中的起始地址；CT 的 legacy PDrawer 从 omni.cfg 加载它。CT-ColorTouch/JT/pdrawer.cpp:324

2. bin 的地址

bin 在 drawer 内的序号/位置，加到 drawer 的 Base Address 上，形成一个完整 OMNIADDR。业务对象中保存、传递的通常就是这个完整 bin address，例如

m_pMedAccessState->GetCurrentBin()，随后用于 UnlockDrawer(nBin)、FlashLED(nBin) 等操作。

所以可以这样理解：

扫描得到物理 drawer 的 SysId

↓ HardwareService 分配/恢复 CT Base Address

CT drawer Base Address（Zone + drawer 起始 Location）

↓ 配置药品/选择具体 bin 时加上 bin offset

CT bin address / OMNIADDR（Zone + Bin）

↓ 操作时发送给 HardwareService

SysId + HAL NodeAddress

例如：

Drawer Base Address = 0xC000

Bin 3 的 CT 地址    = 0xC003

Zone                = 0xC0

Location/Bin        = 0x03

HardwareService 收到 (0xC0, 0x03) 后：

- 用 0xC000 找到该 drawer 对应的 SysId；

- 根据 0x03 算出该 drawer 的第几个 bin；

- 再根据 drawer 型号将 bin 号转换为 HAL 的 NodeAddress。

因此：bin 地址的业务来源是 CT 的 drawer/base-address 配置与药品/bin 分配；其与实际硬件 SysId 的关联来源是 HardwareService 扫描后的映射表。

─ Worked for 21m 43s ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

› 帮我做一个简单的summary，从HAL扫描到drawer生成SysId和NodeAddress，到HardwareService完成从硬件SysId+NodeAddress到ColorTouch ZoneCode+OMNIADDR的映

射，然后再完成从ColorTouch发送命令给HardwareService，HardwareService再把drawer BaseAddress+OMNIADDR生成SysId和NodeAddress的整个过程梳理一下

ColorTouch中的Base Address：

public const int MinHighDensityBaseAddress = 49152;

public const int MaxHighDensityBaseAddress = 63872;

public const int MinLowDensityBaseAddress = 32768;

public const int MaxLowDensityBaseAddress = 48032;

public const int LowDensityDrawerBaseAddressIncrement = 40;

public const int HighDensityDrawerBaseAddressIncrement = 128;

public const int ExternalReturnBinBaseAddress = 48896;

public const int FlexlockBaseAddress = 65152;

public const byte FlexLockBaseAddressDecrement = 128;

Omni.cfg:

[PHARMACYEXTERNAL]

EXTERNAL1_SN=c147478b-be68-4d26-a

EXTERNAL1_BASE=65152

EXTERNAL1_VERSION=6.3.0.1

EXTERNAL1_NAME=FlexLock #1

EXTERNAL_TYPELIST=b0b0ffffffffffffffff

EXTERNAL2_SN=6be9e7b9-cdc7-4464-b

EXTERNAL2_BASE=65024

EXTERNAL2_VERSION=6.3.0.1

EXTERNAL2_NAME=FlexLock #2

[FLEXTEMP]

FLEXLOCK1_MONITORING=Off

FLEXLOCK1_MONITORFREQ=15

FLEXLOCK1_LOWTEMPLIMIT=2

FLEXLOCK1_HIGHTEMPLIMIT=8

FLEXLOCK1_OFFSET_AMT=

FLEXLOCK2_MONITORING=Off

FLEXLOCK2_MONITORFREQ=15

FLEXLOCK2_LOWTEMPLIMIT=2

FLEXLOCK2_HIGHTEMPLIMIT=8

FLEXLOCK2_OFFSET_AMT=

[PHARMACY_DRAWERS]

ZONE1_DRAWER1_SN=2b7c2677-c349-45ba-b

ZONE1_DRAWER1_BASE=33656

ZONE1_DRAWER1_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER2_SN=6bf0cb41-bf5d-473b-a

ZONE1_DRAWER2_BASE=33616

ZONE1_DRAWER2_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER3_SN=f72b5e29-34a9-4e99-8

ZONE1_DRAWER3_BASE=49152

ZONE1_DRAWER3_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER5_SN=ab2f517f-f857-416f-b

ZONE1_DRAWER5_BASE=33440

ZONE1_DRAWER5_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER6_SN=ed76c44e-1c1a-4ecc-9

ZONE1_DRAWER6_BASE=33400

ZONE1_DRAWER6_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWER8_SN=276bec9d-d263-4653-a

ZONE1_DRAWER8_BASE=33320

ZONE1_DRAWER8_VERSION=6.3.0.1

ZONE1_DRAWER9_SN=e1da1437-3ab7-4d38-8

ZONE1_DRAWER9_BASE=49280

ZONE1_DRAWER9_VERSION=6.3.0.1

ZONE1_DRAWER10_SN=9f3ec58e-d48e-4c89-8

ZONE1_DRAWER10_BASE=49408

ZONE1_DRAWER10_VERSION=6.3.0.1

ZONE2_DRAWER1_SN=7c84a727-7648-4ad7-8

ZONE2_DRAWER1_BASE=34168

ZONE2_DRAWER1_VERSION=6.3.1.2

ZONE2_DRAWER2_SN=b1bbd130-0e39-43e0-8

ZONE2_DRAWER2_BASE=34128

ZONE2_DRAWER2_VERSION=6.3.1.2

ZONE2_DRAWER5_SN=a087fc4a-4a20-4828-b

ZONE2_DRAWER5_BASE=50176

ZONE2_DRAWER5_VERSION=6.3.0.1

ZONE4_DRAWER5_SN=4b7bbbe8-d37f-4d81-8

ZONE4_DRAWER5_BASE=50304

ZONE4_DRAWER5_VERSION=6.3.0.1

ZONE16_DRAWER1_SN=91577caf-e8b0-469a-8

ZONE16_DRAWER1_BASE=41336

ZONE16_DRAWER1_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER4_SN=bef2e4d0-1bb7-4ef3-9

ZONE16_DRAWER4_BASE=41216

ZONE16_DRAWER4_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER5_SN=d689c637-1aec-4f80-b

ZONE16_DRAWER5_BASE=50432

ZONE16_DRAWER5_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER6_SN=20a02fad-7bf3-4c01-b

ZONE16_DRAWER6_BASE=50560

ZONE16_DRAWER6_VERSION=6.3.0.1

ZONE16_DRAWER7_SN=c4ac385d-af99-43fe-a

ZONE16_DRAWER7_BASE=50688

ZONE16_DRAWER7_VERSION=6.3.0.1

ZONE16_DRAWER8_SN=4f442c03-32d5-45bb-a

ZONE16_DRAWER8_BASE=41000

ZONE16_DRAWER8_VERSION=6.3.1.2

ZONE16_DRAWER9_SN=131842c6-e659-4fab-a

ZONE16_DRAWER9_BASE=40960

ZONE16_DRAWER9_VERSION=6.3.1.2

ZONE1_DRAWERTYPELIST=515254ff5053ff555656

ZONE2_DRAWERTYPELIST=5152ff5756ffffffffff

ZONE4_DRAWERTYPELIST=ffffffffc0ffffffffff

ZONE16_DRAWERTYPELIST=51ff50525456565153ff

ZONE2_DRAWER4_SN=397e90b2-e544-45f1-b

ZONE2_DRAWER4_BASE=34048

ZONE2_DRAWER4_VERSION=6.7.1.18

ZONE16_DRAWER3_SN=085d9bcb-4004-45e9-b

ZONE16_DRAWER3_BASE=41256

ZONE16_DRAWER3_VERSION=6.3.1.2

ZONE7_DRAWER10_SN=lab-zone7-48bin-10a

ZONE7_DRAWER10_BASE=50816

ZONE7_DRAWER10_VERSION=6.3.0.1

ZONE7_DRAWER5_SN=lab-zone7-10bin-a

ZONE7_DRAWER5_BASE=36512

ZONE7_DRAWER5_VERSION=6.3.1.2

ZONE7_DRAWERTYPELIST=ffffffff51ffffffffff

## Syringe Label Printer Integration – 2022.11 – 2023.12

## Customer Escalation Resolving

在Omnicell我带领团队解决了很多从美国客户那边来的问题，这些问题的优先级比较高，影响比较大，并且由于时差，跨国等因素，信息的不确定性很高，有多个团队的参与，比如Service Team，Cusomer，Operation Team，Quality Team，Engineering团队，我们能够快速定位问题。

### Epson打印机问题

有超过10个客户的多台药柜报告他们的Epson 打印机打印有问题，有的打印内容太大超出了纸的边缘，有的只能打印一半信息到syringe label上，这个syringe label是要贴到发放的药品上的，因此跟patient safety是相关的。我们通过Service Team记录的在客户现场的操作，了解到Service Team会导入打印机bsf配置文件到药柜的打印机设置中，我们怀疑这个操作是不适用的，因此我们在实验室的药柜上模拟类似的操作，并复现了客户的问题。我们发现有些场景下导入这个bsf文件会导致打印内容偏移，有些场景下是客户使用的标签纸尺寸不合适，有时候是Service Team手动修改了操作系统打印机驱动的设置。为了解决这一类的问题，我们给客户提供了一个Epson Printer Restore and Troubleshooting Instruction文档，针对具体的场景做了约束，并且跟Service Team约好时间在客户现场dry run这份文档，经历了大约1年时间，从此之后客户都不再报告Epson打印机的问题。

### CSD Drawer Open Issue

CSD Drawer是一种比较特殊的抽屉，它的药品在Restock的时候是打开Restock Drawer中的，在给病人发放药品的时候需要打开Dispense Drawer。但是在两个客户现场遇到了，护士在给病人发放药品的时候被引导打开的是Restock Drawer，导致药品发放问题。

这个问题

## 下一代智能药柜软件系统Alto的研发

架构体系

## AI Tool and Process推广

Omnicell在2024年引入github copilot

刚开始的时候，Copilot只能进行代码片段的补全，并且有时候建议会忽略一些逻辑，容易出现错误，需要开发人员仔细审查代码才能使用。对于一些整体软件设计架构方面的问题，Github Copilot基本上回答是很不靠谱的，更是没有能力进行稍大范围的重构。我那个时候引导团队用它辅助代码理解，语法知识的提示和解释，这在理解代码方面提高了效率。

在2025年初的时候，我发现Claude Code突然盛行，并且它的Opus 4.6评分很高，后来居上。此时，公司的Github Copilot已经接入了Opus 4.6。我一般是先自己尝试使用Github Copilot进行大段的代码编写，同时问他一些整个代码库的设计甚至业务逻辑问题，他也能够回答出来了，从而提升了我们的生产力，也增加了团队的能力。

Omnicell在2026年5月引入Codex

Codex 进行UI prototype的定义，并与产品经理和Clinical Manager确认之后开始实现。

使用Codex进行整个feature的开发，包括planning，coding，code review，test case的设计以及自动化测试用例的编写，最后由人进行验收测试实现交付。至此Codex全面进入软件研发流程。

## AI RAG 项目 Enterprise Knowledge RAG Assistant的开发和落地

### 最终架构

## 项目经历 – BIPA 2024.1 – 2024.12

## 项目经历 – Authentication & Password Hardening

# GE HealthCare

## OEC VAS Product

Cine Playback – Feature Owner

负责Cine Playback UI workflow的设计和实现（播放，暂停，快放，慢放，循环播放，逐帧播放）

设计实现Cine Playback的影像链，包括走哪些算法，不走哪些算法，什么时候应该走预处理算法，什么时候不走预处理算法

Cine Playback过程中进行后处理参数的调节和应用

Reference Image Hold

## Nuva Project

## OEC CFD

由于接入了新的31cm平板，对影像链的集成

# IBA

# AIT